Критерии присвоения "критического статуса" во время регистрации длительной ЭКГ

Введение

Данные критерия разработаны для компьютерного выявления критических ситуаций во время регистрации длительной ЭКГ. Такие программы могут использоваться в задаче мониторинга больных при регистрации суточных (Холтеровских) мониторов,

Данные критерии должны выявлять ситуации, которые не могут быть отложены до окончания монитора, т.е. ситуации, угрожающие жизни и на которые необходимо немедленное реагирование.

Данные критерии должны быть положены в основу программы выявления критических ситуаций, находящейся в самом регистраторе или в смартфоне, связанным с регистратором, или в компьютере, связанным с прикроватным монитором.

Необходимость анализировать ЭКГ в регистрирующем приборе обусловлена тем, что в альтернативном варианте мониторинга, когда многоканальная ЭКГ предаётся на сервер в режиме ON-Line, требуется очень большая аккумуляторная батарея. Если же выявлять критические ситуации в приборе, то передавать на сервер требуется только фрагменты ЭКГ и алармы (сообщения о критических ситуациях), что позволяет использовать обычные смартфоны. По окончании исследования, прибор или смартфон подключаются к зарядному устройству и ЭКГ в полном объёме доставляется на сервер для анализа врачами.

Приведённые далее критерии не раскрывают распознавание самих нарушений, т.к. критерии распознавания самих нарушений требуют описания в нескольких сотен страниц текста и выходят за рамки данной задачи. Данные критерии оперируют только характеристиками нарушений.

Большинство описываемых ситуаций приобретают "критический статус" только в случае ухудшения самочувствия. Такие ситуации в таблице критериев в столбце "Вопрос" помечены цифрой "1". Носимый прибор (или смартфон) в таких случаях должен задать вопрос "У вас появилось резкое ухудшение самочувствия за последнее 5-30 мин?" В случае положительного ответа ситуация становится "критической". Если в таблице указан "0", то ситуации "критическая" без дополнительных вопросов.

Если по данным акселерометра регистратора, пациент спит, то прибор (телефон) не имеет право будить и задавать вопросы. В этом случае сигнал тревоги отправляется врачу с пометкой "пациент спит". После пробуждения по данным акселерометра, врачу поступит сообщение "пациент проснулся, в такое то время была критическая ситуация".

У пациента есть кнопка тревоги. В случае её нажатия, считается что ситуация критическая и по ней отправляется сигнал тревоги и фрагмент ЭКГ.

У прибора должна быть диагностика падения человека в результате обморока, что является тоже критической ситуацией.

На основе данных критериев создана тестовая база длительных ЭКГ для тестирования программ для смартфонов или "умных" холтеровских регистраторов по анализу ЭКГ в реальном времени с целью выявления критических ситуаций. Последний столбец "Требуемая точность мм:сс" (минуты: секунды) указывает разрешённую погрешность времени выявления ситуации при тестировании программ.

В каждом разделе критерии расположены в порядке уменьшения серьёзности ситуации. Это позволяет делать правила более лаконичными: каждое правило предполагает, что не сработали все вышестоящие правила данного раздела.

Критерии предполагают многоканальный режим регистрации ЭКГ по 3-м и более каналам.

Раздел I  Нарушения ритма и проводимости

Предварительные критерии:

Внезапная тахикардия - менее чем 30 сек ЧСС увеличилась более, чем на 50 уд/мин.

Внезапная брадикардия - менее чем 10 сек ЧСС уменьшилась более, чем на 40%, например, с 50 уд/мин до 30 уд/мин или ниже.

Внезапная желудочковая тахикардия - резкая смена узкой формы комплексов QRS на широкую c одновременным увеличением ЧСС или ЧСС более 130 уд/мин. К желудочковому ритму также условно отнесены наджелудочковые тахикардии (НТ)с абберацией, НТ полными блокадами ножек пучка Гиса, антидромные тахикардии при ВПВ, тракту Махайма.

| Код сост | Нарушение | Количественная характеристика критического статуса | Вопрос. | Ссылка | Треб. точн. мм:сс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тахикардия, узкие QRS |  |  |  |  |  |
| 1 | Внезапная тахикардия с узким QRS комплексом | более 2 минут; ср. ЧСС > 230 | 0 | [4], стр 11 | 00:30 |
| 2 | Внезапная тахикардия с узким QRS комплексом | более 10 минут; ср. ЧСС >180 | 0 | [4], стр 11 | 01:00 |
| 3 | Внезапная тахикардия с узким QRS комплексом | За 30 мин регистрации ср.ЧСС> 150 и суммарная продолжительность эпизодов тахикардии более 25 мин. | 1 | [2], p 29, table 6, 24-hrnotiﬁcationcriteria; 6 | 02:00 |
| ФП тахиформы |  |  |  |  |  |
| 4 | Тахи-форма ФП | более 15 минут; ЧСС >175 | 1 | [2], p 29, table 6, Ofﬁcehournotiﬁcationcriteria | 02:00 |
| 5 | Преходящая тахи форма фибрилляции предсердий | За 30 мин регистрации ср.ЧСС> 140 и суммарная продолжительность эпизодов ФП более 25 мин | 1 | [2], p 29, table 6, Ofﬁcehournotiﬁcationcriteria | 02:00 |
| Брадикардия, узкие QRS |  |  |  |  |  |
| 6 | Внезапная брадикардия с узким QRS комплексом | более 10 мин.; ср. ЧСС <30 | 1 | [2], p 29, table 6, 24-hrnotiﬁcationcriteria; [5]. стр 27. ClassIIA, п.3 | 01:00 |
| 7 | Брадикардия с узким QRS комплексом | За последний час: - ср. ЧСС <30 днём или - ср. ЧСС <25 ночью | 1 | [2], p 29, table 6, 24-hrnotiﬁcationcriteria; [5]. стр 27. ClassIIA, п.3 | 03:00 |
| ФП брадиформы |  |  |  |  |  |
| 8 | Бради форма ФП | более 10 минут : - ср.ЧСС < 30 днем, - или < 25 ночью | 1 |  | 02:00 |
| 9 | Преходящая бради форма фибрилляции предсердий | более 1 часа: - ср.ЧСС <40 днем, - или ср.ЧСС<30 ночью | 1 |  | 03:00 |
| Желудочковая тахикардия |  |  |  |  |  |
| 36 | Внезапная желудочковая тахикардия. | продолжительность эпизода >15 сек. с ЧСС эпизода > 230 | 0 | [2], p 29, table 6, emergency criteria 4a | 00:30 |
| 10 | Внезапная желудочковая тахикардия. | продолжительность эпизода >30 сек. с ЧСС эпизода > 200 | 0 | [2], p 29, table 6, emergency criteria 4a | 00:30 |
| 11 | Внезапная желудочковая тахикардия. | продолжительность эпизода >1 мин. с ЧСС эпизода > 180. | 0 | [2], p 29, table 6, emergency criteria 4a | 00:30 |
| 12 | Внезапная желудочковая тахикардия. | продолжительность эпизода >5 мин с ЧСС эпизода > 150 | 0 | [2], p 29, table 6, 24-hrnotiﬁcationcriteria;6 | 00:30 |
| 13 | Внезапная желудочковая тахикардия. | продолжительность эпизода: > 10 мин с ЧСС эпизода > 130 | 1 |  | 01:00 |
| 14 | Полиморфная желудочковая тахикардия | > 1 мин, ЧСС эпизода > 100, суммарная представленность ЖТ > 40 сек. | 0 |  | 00:30 |
| 15 | Желудочковая тахикардия в сочетании с предшествующей макроальтернацией зубцов Т | >1 мин, ЧСС эпизода > 130, суммарная представленность ЖТ > 40 сек. | 0 |  | 00:30 |
| 16 | Желудочковый ритм с ЧСС > 90 или ЖТ с предшествующим ишемическим смещением ST на синусовом ритме | За 30 сек. регистрации суммарная представленность эпизодов Жел. ритмов : >15 сек.если Ж.комплексы полиморфные или >20 сек. | 0 |  | 00:30 |
| 17 | Желудочковая тахикардия на фоне фибрилляции, трепетания предсердий или ИВР | Прод. эпизода >=1 минуты, ЧСС ЖТ > 100, суммарная представленность ЖТ: или > 30 с., если полиморфная или > 40 с | 1 |  | 00:30 |
| Эпизоды с широким QRS брадиформы |  |  |  |  |  |
| 18 | Брадикардия с широким QRS комплексом днем | более 10 мин. ср. ЧСС <30 | 0 |  | 01:00 |
| Желудочковая экстрасистолия |  |  |  |  |  |
| 21 | Желудочковая экстрасистолия в сочетании с предшествующей макроальтернацией зубцов Т | > 10 Эк. в мин., если Ж.комплексы полиморфные или >20 в мин | 1 | [1], стр 19-20 | 01:00 |
| 22 | Желудочковая экстрасистолия в сочетании спредшествующим ишемическим смещением ST | > 10 Эк. в мин., если Ж.комплексы полиморфные или >20 в мин | 1 |  | 01:00 |
| Паузы |  |  |  |  |  |
| 25 | Пауза (любой этиологии) | >=6 сек днем или >= 10 сек ночью | 0 |  | 00:30 |
| 26 | Пауза (любой этиологии) | >= 3 сек днем, но <6 днём и <10 ночь | 1 | [5]. стр 27. ClassIIA, п.3 | 00:30 |

Раздел II  ОКС

Предварительные замечания:

Смещение ST не классифицируется как ишемическое:

а) во время эпизода несинусового ритма, в частности, наджелудочковой тахикардии (НТ), фибрилляции предсердий (ФП)

б) на фоне ВПВ, БЛН, депрессия в правых грудных отведениях при БПН

в) при одновременным увеличении зубцов QRS (вероятнее позиционные изменения).

г) в случае косо-восходящей или косо-нисходящей формы ST.

Депрессия ST не классифицируется как ишемическая в случаях:

а) при ЧСС более 140 уд/мин

б) у молодых людей (до 30 лет) на тахикардии (>100 уд/мин.)

в) в течении 30 сек. после пароксизмов НТ, ЖТ, ФП.

г) если длительность QRS >=0.12с

Уровень ST ЭКГ покоя - Из всей зарегистрированной ЭКГ, минимальный уровень ST на участках ЭКГ с минимальной ЧСС синусового ритма и с нормальным неджелудочковым и желудочковым проведением.

Абсолютное смешение ST - относительно изолинии

Относительное смешение ST - относительно ЭКГ покоя и относительно предыдущего участка ЭКГ.

| Код сост | Нарушение | Количественная характеристика критического статуса | Вопрос. | Ссылка | Треб. точн. мм:сс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОКС |  | [1], стр. 43 |  |
| 31 | Ишемическая элевация ST (3 уровень) | Абсолютное и относительное смешение ST >2мм, эпизод более 5 мин | 0 |  | 1:00 |
| 32 | Ишемическая элевация ST (2 уровень) | Абсолютное и относительное смешение ST >2мм, эпизод более 1 мин. | 1 |  | 0:30 |
| 33 | Ишемическая элевация ST (1 уровень) | Абсолютное и относительное смешение ST >1мм, эпизод более 2 мин | 1 |  | 1:00 |
| 34 | Ишемическая депрессия ST (3 уровень) | Абсолютное и относительное смешение ST <-2мм и снижение амплитуды R и нарастание снижения ST или отр.Т Эпизод более 7 мин | 0 |  | 1:00 |
| 35 | Ишемическая депрессия ST (2 уровень) | Абсолютное и относительное смешение ST <-2мм и ещё хоть одно доп. условие: - или снижение амплитуды R - или нарастание снижения ST - или увеличение отр.Т. Эпизод более 20 мин | 1 |  | 1:00 |

В обоснование выбранных критериев легли существующие на сегодняшний день ЭКГ критерии при мониторировании[1]в том числе телеметрическом [2],ургентных нарушений ритма сердца [3]или возможных кардиальных кризов, требующие быстрой клинической оценки и принятия врачебного решения о необходимости срочной медицинской помощи[4], госпитализации  или дополнительного планового обследования, по данным основных отечественных и зарубежных источников.

Основныеисточники:

- Макаров Л.М., Комолятова В.Н., Куприянова О.О. и др. Национальные российские рекомендации по применению методики холтеровскогомониторирования в клинической практике. Российскийкардиологическийжурнал 2014, 2(106): 6-71.

- Steinberg J, Varma N, Cygankiewicz I et al. 2017 ISHNE-HRS expert consensus statement on ambulatory ECG and external cardiac monitoring/telemetry. Heart Rhythm. 2017 Jul;14(7):e55-e96.

- Edmonds J. ECG stat! Hospital electrocardiography in urgent situations. Pbl. House Lea&Febiger , Philadelphia, USA; 1988? 189 p.

- Лечение неотложных состояний в кардиологии. (Ред. Чазова И.Е.), М. Справочник ФГБУ «РКНПК», 28 с.

- Epstein A E ,  DiMarco JP,  Ellenbogen KA ,  Mark Estes III NA,  Freedman R A et al.ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices) Developed in Collaboration With the American Association for Thoracic Surgery and Society of Thoracic Surgeons. J AmCollCardiol. 2013 Jan 22;61(3):e6-75.

- Burgess LPA, Herdman TH, Berg BW, Feaster WW, Hebsur S: Alarm limit settings for early warning systems to identify at-risk patients. JournalofAdvancedNursing 2009; 65(9) 1844-1852.

- Рябыкина Г.В., Соболев А.В. Холтеровское и  бифункциональное мониторирование ЭКГ и артериального давления. Издание 2-е, 2016 г.