Руководство по эксплуатации тестовой базы РОХМИНЭ

критических ситуаций

Содержание

1.О создании тестовой базы

2.Список тестируемых критических ситуаций

3. Формат данных тестовой базы

4. Порядок работы

5.Формат файла Result_krit.txt

6. Пояснения к кодированию.

7. Результаты тестирования

8. Просмотр ЭКГ

Приложение 1. Критерии присвоения "критического статуса" нарушениям.

1.О создании тестовой базы

Работа по созданию и верификации тестовой базы критических ситуаций на ЭКГ была сделана тремя профессорами, докторами медицинских наук, членами президиума РОХМИНЭ: Макаровым Л.М., Рябыкиной Г.В., Комолятовой В.Н. Работа профинансирована «Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Тестовая база и сопутствующее программное обеспечение является собственностью РОХМИНЭ, подлежат свободному распространению на территории РФ и стран СНГ.

Тестовая база соджержит 37 длительных ЭКГ продолжительностью от 1 до 3 часов, вырезанных их Холтеровских мониторов.

2.Список тестируемых критических ситуаций

Выще указанными экспертами был составлен список критических ситуаций, описанный в документе "Критерии присвоения "критического статуса" во время регистрации длительной ЭКГ", который приведёт в приложении 1. Всего выделено 29 ситуаций с кодами от 1 до 36.

Эти ситуации сгруппированы по 9 разделам:

| № | Раздел критических нарушений | Количество ситуаций в тестовой базе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тахикардия, узкие QRS | 4 |
| 2 | ФП тахиформы | 2 |
| 3 | Брадикардия, узкие QRS | 2 |
| 4 | ФП брадиформы | 2 |
| 5 | Желудочковая тахикардия | 17 |
| 6 | Эпизоды с широким QRS брадиформы | 2 |
| 7 | Желудочковая экстрасистолия | 6 |
| 8 | Паузы | 5 |
| 9 | ОКС | 17 |
|  | Всего | 57 |

- Alarm limit settings for early warning systems to identify

- at-riskpatients

- Alarm limit settings for early warning systems to identify

- at-riskpatients

3. Формат данных тестовой базы

Каждой ЭКГ соответствует файл в формате EDF.

35 записей зарегистрированы в 3-х независимых отведениях: CS2 (модифицированный V2), CM-5 (модифицированный V5), IS (модифицированный avF);

2 записи зарегистрированы в 12 стандартных отведениях. Отведения синхронные. Большая часть записей с частотой дискретизации 200 Гц, часть записей с частотой 250 Гц. Масштаб 100 дискрет/мВ..

4. Порядок работы

4.1.Конвертируйте ЭКГ из формата EDF в формат, используемый в вашей программе.

4.2.Запустите обработку всех представленных ЭКГ в режиме реального времени с одновременным формированием файла результатов result_krit.txt.

Файл содержит время выявления критического состояния от начала записи (ЧЧ:ММ:СС) и код ситуации из таблицы критериев критических ситуаций.

4.3.Запустите программу ROHMINE_RT.exe. Укажите путь к файлу result_krit.txt

4.4.Ведите название программы для внесения его в отчёт и фамилии членов комиссии.

4.5. Нажмите кнопку "Отчёт" и далее распечатайте его или сохраните в файле. Сохранение отчета происходит в графическом формате WMF.

5.Формат файла Result_krit.txt

Файл Result_krit.txt представляет собой текстовый файл, в котором каждая строка соответствует одному файлу с ЭКГ.

Формат строки:

- первые 10 символов – имя файла без пути и расширения,

- далее 6 символа для время наступления от начала записи (ЧЧММСС),

- далее двоеточие ":"

- далее 2 символа на код ситуации.

Следующая выявленная ситуация отделяется одним пробелов и затем тоже самое начиная с 6 символов времени наступления.

Пример строки по исследованию 32_Андре:

32_Андре  010140:33 011258:26 011330:25

- в 01:01:40 ситуация с кодом 33

- в 01:12:58 ситуация 26

- в 01:13:30 ситуация 25

6. Пояснения к кодированию.

В документе "Критерии.." указано, то в каждом разделе критические ситуации расположены по убыванию приоритета. Т.е. если в какое то время срабатывает несколько правил одного раздела, то в файл результата следует заносить только код одного правила, того, который выше.

На представленных ЭКГ в тестовой базе некоторые критические ситуации могут возникать несколько раз, причём в некоторых случаях через 2-5 минут. Учитывая, что правила повторных сообщений зависят от настроек дежурного врача, то поэтому, в данном тестировании принято решение: по каждой ЭКГ в файл Result_krit следует заносить только первое возникновение ситуации по каждому коду. Т.е. вторую и последующие ситуации с тем же кодом по данной ЭКГ заносить не следует.

В последней графе таблицы критических состояний указана допустимая погрешность для времени обнаружения ситуации относительно того, что поставили врачи. Если время в файле result_krit отличается более, чем на указанную погрешность, то выявленное программой событие считается, как зря поставленное.

7. Результаты тестирования

Программа сравнения результатов анализа ЭКГ вычисляет 3 основных показателя:

Чувствительность = ИП/( ИП+ЛО) * 100%

Специфичность     = ИП/( ИН+ЛП) * 100%

ППЦ  (позитивная прогностическая ценность)  = ИП/( ИП+ЛП) * 100%

где

ИП - истинно положительные (правильно поставленное нарушение)

ЛП - ложно положительные (зря поставленные нарушение)

ЛО - ложно отрицательные (пропущенные нарушения)

ИН - истинно норма (правильно не поставлено нарушение)

8. Просмотр ЭКГ

В программе есть возможность просмотреть ЭКГ тестовой базы. Для просмотра ЭКГ нужно дважды кликнуть на строку в нижнем окне, в которой показаны имя файла и результаты обработки вашей программой.

В верхнем левом углу окна ЭКГ можно менять масштаб и скорость. 	В верху по средине окна находятся кнопки перехода на 1 страницу, на 10 минут, на начало или конец исследования. В средине можно задать время от начала.

ЭКГ выводится в исходном виде, т.е. без фильтрации.